附件9

项目3 二代高通量测序仪

需新增设备

- 设备参数

|  | 产品名称 | 产品单价 | 租赁数量 | 租赁期限 | 项目总预算 | 付款方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 二代高通量测序仪 | 3000元 | 1 | 3年 | 9000元 | 分期付款：按照签订合同后按六次付款，设备安装验收后支付合同价款的16.66%;服务满6个月后，支付合同价款的16.66%;服务满12个月后，支付合同价款的16.66%;服务满18个月后，支付合同价款的16.66%;服务满24个月后，支付合同价款的16.66%;服务满30个月后，支付合同价款的16.7%。 |  |
| 耗材 | 以耗材现场议价为准 |  | 按医院耗材管理方式结算。 |  |  |  |  |
| 租赁方式 |  |  | □经营性租赁。经营性租赁期间内，设备的所有权归属于租赁公司，设备在租赁期结束后可归还出租方、续租或者做设备物权转移。 □金融性租赁。指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期满后我院通常有优先购买权，类似分期付款购置设备。 专机专耗类:针对部分与特定耗材配套使用的设备，专机专耗类设备测算采购预算为设备加耗材总体预算，并在价格评分中充分体现设备全生命周期成本。在符合租赁成本显著低于采购成本的其他情形中，租赁成本必须为设备租赁期全生命周期成本显著低于采购成本或者以目前在用设备使用成本估算的该类型设备全生命周期使用成本。 |  |  |  |  |
| 技术参数及配件配置要求 |  | 必备参数用“★”标注（即不得偏离的参数），重要参数用“▲”标注（即影响但可偏离的条款） ▲1、测序原理：包含但不限于探针锚定聚合技术、纳米孔电信号识别实现精准测序和可逆末端终止测序法。优先基于测序芯片表面扩增荧光测序技术，通过激光激发、相机扫描成像对碱基的光学信号进行识别，采用可逆末端终止测序法，实现边合成边测序反应（SBS）。 2、模板扩增：测序的模板扩增过程为自动化，且在测序仪上完成，不配置额外的设备。 ▲3、测序芯片流道：单张芯片支持≥4个独立流道（lane）。 4、读长模式：支持单端（SE）和双端（PE）测序，可包含SE50，SE75，SE100，SE150，PE75，PE150，SE400，PE300等读长选项。 5、自动化功能：测序完成后自动清洗，减少人工干预。 6、耗材管理：支持RFID（无线射频识别）技术，自动追踪耗材信息，无需扫码枪。 ▲7、测序芯片采用出厂预封装设计，即开即用，不需要手工进行组装和另外的机械压合封装固定。 ▲8、扩增测序一体化设计，测序文库变性后可直接上机，测序模板扩增过程可在测序芯片流动槽内通过芯片表面扩增方式自动化在线完成，整个文库克隆扩增和测序过程只需操作同一台仪器设备，无需配置额外的设备和额外的手工操作，有效降低操作复杂性，减少实验误差，降低交叉污染。 9、光学系统：采用≥4色荧光系统，成像分辨率≤1um（提供技术白皮书或彩页或技术说明书）。 10、测序生化反应采用恒温化学技术（提供测序化学反应中每个步骤的截图证明）。 ★11、为保证检测时效性，设备测序速度在SE50模式下，不超过240分钟，可以快速鉴定病原物种；在PE150模式下，不超过780分钟，针对未知病原微生物，快速获取全基因组信息，做好疫情快速响应和防控。(需提供产品彩页和官网截图证明材料) ▲12、支持≥2种芯片规格：包含但不仅限于超高通量芯片：单次运行生成≥500M reads（300循环模式，数据通量≥150G）；高通量芯片：≥250M reads；中通量芯片：≥100M reads；小通量芯片：≤50M reads。 ▲13、通量：在PE150测序模式下，单张芯片单次运行最高数据通量≥150G。 14、灵活上机：提供两种测序模式（单lane单样、混合index上机）及两种文库加载方式（机器加载/分流道独立加载）。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | 中选设备质量标准和包装、交货、安装、调试、验收： 1.质量标准： 中选方应保证合同设备是按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准对向甲方提供合格产品，可以为非全新产品，但需符合议价时设备要求，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及需求文件的要求。租赁的仪器设备所使用的软件如有更新的，中选方应免费帮助升级。 2.若甲方提供的设备无法满足乙方使用需求，或经常出现故障影响到乙方日常使用的，甲方应当更换同规格设备供乙方使用。 3.甲方提供设备应在设备铭牌规定有效期内，铭牌规定有效期外设备应予更新。 4.设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中选方承担。 5.交货时间：合同签订后30天内。 6. 交货地点：用户指定地点。 7. 中选设备的安装调试： 8. 中选方负责合同项下设备的运输、安装及调试，一切费用由中标方负责。 9. 中选方安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 ★维保售后服务： 1.保修期限为设备安装调试经验收合格且在租赁期内。 2.设备租赁期间，由中选方负责设备维保。保修期内由具备设备原厂授权资质的技术人员上门提供设备巡检、保养、质控服务。 3.在设备整个租赁期内，中选方应确保设备的正常使用，在接到医院维修要求后2小时内做出回应，并在24小时内派人员到达用户现场实施维修并排除故障。 |  |  |  |  |  |
| 供应商特定资格要求 |  | 1.在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 2.参加政府租赁活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本租赁项目（包组）响应。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。(供应商出具声明函)。 4. ①如响应人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械：提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械注册证》复印件。如响应人为经营企业，所投产品为第二类医疗器械：响应时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件，或承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件(或提供承诺书，不提供视为不响应); 如响应人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，响应时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件。(如国家另有规定，则适用其规定)。②如所投产品属于第二、三类医疗器械，则必须提供有效的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》复印件。(如国家另有规定，则适用其规定)。 5.本项目不接受联合体响应，不允许响应人对本项目进行分包和转包。 |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 送货单要求 |  |  |  |  | 货物交接验收要求 |
|  |  | 送货单应包括货物名称、货物规格、货物计量单位、货物数量、货物单价、货物金额合计、合同编号、供应商名称、货物生产厂家名称、货物对应HRP系统的“物品编码”等内容。 |  |  |  |  | 1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，整机无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.进口产品必须具备原产地证明、商检局的检验证明以及其他能够证明合法进货渠道的证明材料。 3.货物具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供甲方追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。 |